MSPR/ZP/ZC/16/2017
Załącznik Nr 3
WYKAZ PARAMETRÓW

Nazwa produktu:…………………………….
Nazwa firmy:………………………………..
Kraj pochodzenia:…………………………..
Rok produkcji:……………………...............

L.p	PARAMETR / WARUNEK	Warunki wymagane	Parametry oferowane
	Krzesełko transportowe	TAK
	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.	TAK
	Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa typu ABS odpornego na uszkodzenia.	TAK
	Mechanizm zatrzaskowy eliminujący przypadkowe złożenie lub otwarcie krzesełka	TAK
	Posiada system płozowy do zjazdu po schodach	TAK
	Siła hamowania wprost proporcjonalna do ciężaru pacjenta	TAK
	Wyposażone w 4 kółka	TAK
	Przednie koła obrotowe w zakresie 360'	TAK
	Średnica przednich kół min. 10cm	TAK
	Średnica tylnych kół min. 15cm	TAK
	Tylny uchwyt zintegrowany w ramie krzesła, wysuwany z blokadą dla żądanej wysokości w min 2 pozycjach	TAK
	Tylne, krótkie rączki z blokadą uniemożliwiającą przypadkowe złożenie	TAK
	Teleskopowo wysuwane przednie uchwyty, z regulacją w min. 3 pozycjach	TAK
	Składany podnóżek dla poprawy bezpieczeństwa i stabilizacji pozycji siedzącej osoby transportowanej	TAK
	Min. 2 pasy zabezpieczające w komplecie oraz dodatkowy pas do utrzymania kończyn dolnych.	TAK
	Waga krzesełka z systemem płozowym max 15 kg.	TAK
	Udźwig min. 225kg	TAK
	Maksymalne wymiary po złożeniu: 96 cm x 52 cm x 20 cm	TAK
	Deklaracje zgodności z normą PN EN 1865	TAK
	Sprzęt fabrycznie nowy, rok prod. 2017	TAK
	Autoryzowany serwis na terenie Polski	TAK

……………………………….…… ………………………….
Pieczęć firmowa z danymi oferenta Podpis i pieczęć oferenta