PAKIET 1

Respirator transportowy z reduktorem tlenowym w torbie transportowej 1 sztuka

|  | Marka, model, producent |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwa tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand. | Tak/nie |  |
| 2 | Niezależna płynna regulacja częstości min. 8 – 40 odd/min i objętości oddechowej min 70 – 1500 ml. | Tak/nie |  |
| 3 | Wentylacja manualna z ograniczeniem objętości oddechowej. | Tak/nie |  |
| 4 | Płynna regulacja ciśnienia granicznego w układzie pacjenta. | Tak/nie |  |
| 5 | Funkcja PEEP/CPAP. | Tak/nie |  |
| 6 | zastawka PEEP zintegrowana: zakres regulacji 0 – 20 cmH2O | Tak/nie |  |
| 7 | Dwa stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej: min. 50% / 100% | Tak/nie |  |
| 8 | Zintegrowany przepływomierz. | Tak/nie |  |
| 9 | Wbudowany manometr, monitorowanie ciśnienia wdechowego i wydechowego. | Tak/nie |  |
| 10 | Możliwość pracy w rezonansie magnetycznym MRI. | Tak/nie |  |
| 11 | Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zintegrowany z alarmem dźwiękowym wysokiego ciśnienia. | Tak/nie |  |
| 12 | Zasilanie i sterowanie wyłącznie pneumatyczne. | Tak/nie |  |
| 13 | Niskie zużycie gazu zasilającego. | Tak/nie |  |
| 14 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego. | Tak/nie |  |
| 15 | System elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych i wizualnych. | Tak/nie |  |
| 16 | Akcesoria do wentylacji noworodków. | Tak/nie |  |
| 17 | Odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne. | Tak/nie |  |
| 18 | Odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur. | Tak/nie |  |
| 19 | W zestawie min.10szt. obwodów jednorazowych | Tak/nie |  |
| 20 | Niewielkie wymiary. | Tak/nie |  |
| 21 | Niska waga. | Tak/nie |  |
| 22 | Uchwyt mocujący w ambulansie. | Tak/nie |  |
| 23 | Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2020 | Tak/nie |  |
| 24 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak/nie |  |
| 25 | Okres gwarancji w miesiącach min. 24 m-ce | Tak/nie |  |
| 26 | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji | Tak/nie |  |
| REDUKTOR TLENOWY MEDYCZNY |
|  | Marka, model, producent |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| 1 | Reduktor tlenowy ze skokowym nastawem przepływu tlenu 0-25l/min i szybkozłączem AGA przeznaczony do mocowania na butli tlenowej | Tak/nie |  |
| 2 | Wyposażony w filtr chroniący przed zanieczyszczeniami | Tak/nie |  |
| 3 | Wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zamykający przepływ w przypadku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wyjściowego | Tak/nie |  |
| 4 | Obrotowy manometr – kąt obrotu 360 stopni | Tak/nie |  |
| 5 | Manometr zabezpieczony gumową osłoną | Tak/nie |  |
| 6 | Ruchoma końcówka przepływomierza – kąt wychylenia 360 stopni – do podłączenia butli nawilżacza, maski lub kaniuli | Tak/nie |  |
| 7 | Pokrętło przepływomierza ułatwiające precyzyjny nastaw przepływu | Tak/nie |  |
| 8 | Nieprzerwany przepływ strumienia gazu, również pomiędzy poszczególnymi pozycjami | Tak/nie |  |
| 9 | Odczyt wskazań przepływomierza z boku i przodu reduktora | Tak/nie |  |
| TORBA TRANSPORTOWA RESPIRATORA |
|  | Marka, model, producent |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| 1 | Wykonana z Cordury lub materiału równoważnego | Tak/nie |  |
| 2 | Przystosowana do transportu kompletnego respiratora, butli tlenowej o poj. 2-3 l z reduktorem tlenowym wyposażonym w przepływomierz tlenowy i złączem AGA | Tak/nie |  |
| 3 | Wyposażona w dodatkowe miejsce na drobny sprzęt tlenowy | Tak/nie |  |
| 4 | Posiada system szybkiego otwarcia torby i dostępu do zestawu- torba zamykana „klapami” na podwójny suwak. Po ich rozpięciu otwierana jest cała góra i boki torby | Tak/nie |  |
| 5 | System transportowy torby wyposażony w uchwyt do transportu w ręku, paska na ramię, szelek na plecy oraz dwóch aluminiowych uchwytów służących do zamocowania torby z wyposażeniem na ramie noszy | Tak/nie |  |

Pulsoksymetr 2 sztuki

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania minimalne: Zakres pomiaru saturacji SpO2: 0-100%, dokładność +/- 2 cyyfry w zakresie 70-100% Zakres pomiaru częstości pulsu: 18-321 ppm, dokładność +/- 3% +/- 1 cyfra Długość fal pomiarowych:660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona) Temperatura pracy: od -20 do +50 st. C Wilgotność powietrza: 10-90% bez kondensacji Zasilanie: 6 baterii alkalicznych typu AA Wymiary: 80 x 150 x 20 mm Waga: 280 g (z kompletem baterii) | Tak/nie |  |
| 2 | Dwa duże cyfrowe wyświetlacze LED | Tak/nie |  |
| 3 | 3- kolorowy wskaźnik perfuzji | Tak/nie |  |
| 4 | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe | Tak/nie |  |
| 5 | Czas pracy na komplecie baterii 100 godzin- max kontrast wyświetlacza, 200 godzin- min kontrast wyświetlacza | Tak/nie |  |
| 6 | Alarm w niskim poziomie baterii | Tak/nie |  |
| 7 | Alarm dźwiękowy pulsu i saturacji | Tak/nie |  |
| 8 | Możliwość współpracy z szeroką gamą czujników | Tak/nie |  |
| 9 | Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne | Tak/nie |  |
| 10 | Możliwość funkcji automatycznego wyłączania urządzenia po 10 minutach nieaktywności | Tak/nie |  |
| 11 | W zestawie jeden czujniki SpO2 dla dorosłych | Tak/nie |  |
| 12 | Pokrowiec zabezpieczony zamkiem | Tak/nie |  |
| 13 | Okres gwarancji w miesiącach min. 24 m-ce | Tak/nie |  |
| 14 | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji | Tak/nie |  |

Ssak akumulatorowo- sieciowy przystosowany do montażu w ambulansie- 1 szt.

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zasilanie sieciowe z instalacji 12V ambulansu , ładowanie akumulatora z sieci 12V ambulansu poza uchwytem ściennym , zasilanie akumulatorowe gwarantujące min 30 minut pracy ciągłej z max obciążeniem , w kpl. z uchwytem ścienny zgodnym z normą PN EN 1789 z funkcją zasilania ssaka i ładowania akumulatora w trakcie ruchu ambulansu po wpięciu ssaka do uchwytu poprzez podłączony uchwyt do instalacji , wbudowany w ssak wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | Tak/nie |  |
| 2 | z regulacją płynną siły ssania w zakresie od 0 do 80kPa ( 0-800mBar) , o przepływie do min. 22L/min , wyposażony w słój wielorazowy o poj. min. 1 L z możliwością stosowania wkładów jednorazowych , z torbą ochronną wyposażona w kieszenie na akcesoria , wyposażonym w uchwyt do przenoszenia ssaka | Tak/nie |  |
| 3 | waga ssaka max 3,5 kg | Tak/nie |  |
| 4 | temperatura pracy i przechowywania zgodna z norma | Tak/nie |  |
| 5 | ssak akumulatorowo-sieciowy zgodny z normą EN ISO 10079-1:1999 i EN ISO 10079-3:1999 Załączyć do oferty deklarację zgodności CE , deklarację zgodności z wymaganymi normami , instrukcję obsługi producenta potwierdzającą oferowane parametry. | Tak/nie |  |

Pulsoksymetr typu klips palcowy- sztuk 9

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr napalcowy ze zintegrowanym monitorem | Tak/nie |  |
| 2 | Zakres pomiaru saturacji: 0-100% SpO2 | Tak/nie |  |
| 3 | Dokładność saturacji: 70-100% +/- 2 stopnie | Tak/nie |  |
| 4 | Zakres pomiaru tętna: minimum 18-320 uderzeń na minutę | Tak/nie |  |
| 5 | Dokładność częstości tętna: 20-250 +/- 3 cyfry | Tak/nie |  |
| 6 | Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur: minimalny zakres od -5°C do +40°C | Tak/nie |  |
| 7 | Temperatura przechowywania: od -40°C do +70°C | Tak/nie |  |
| 8 | Możliwość wykonania min. 5000 pomiarów lub min. 36 godzin ciągłego działania | Tak/nie |  |
| 9 | Odporność na wstrząsy, upadki oraz zalanie wodą | Tak/nie |  |
| 10 | Zasilanie: baterie alkaiczne | Tak/nie |  |
| 11 | Urządzenie do badań dorosłych i dzieci | Tak/nie |  |
| 12 | Waga: poniżej 60 g | Tak/nie |  |
| 13 | Instrukcja w języku polskim | Tak/nie |  |
| 14 | Gwarancja: 24 miesiące | Tak/nie |  |

Krzesełko kardiologiczne transportowe- sztuk 2

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wyposażone w min 4 kółka jezdne | Tak/nie |  |
| 2 | blokada uniemożliwiająca złożenie w czasie transportu | Tak/nie |  |
| 3 | z rączkami transportowymi przednimi o regulowanej długości i z możliwością ustawienia na 2 poziomach wysokości | Tak/nie |  |
| 4 | z tylnymi rączkami składanymi | Tak/nie |  |
| 5 | z min. 2 pasami zabezpieczającymi | Tak/nie |  |
| 6 | waga max. 10kg | Tak/nie |  |
| 7 | dopuszczalne obciążenie min 150kg | Tak/nie |  |

Ssak ręczno- nożny sztuk 1

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | przenośny, mechaniczny przeznaczony do stosowania w ratownictwie medycznym. Możliwość obsługi nogą lub ręką | Tak/nie |  |
| 2 | Prosta konstrukcja umożliwiająca demontaż w celu mycia i sterylizacji | Tak/nie |  |
| 3 | Możliwość sterylizacji w autoklawie wszystkich elementów urządzenia w temp 121 st. C | Tak/nie |  |
| 4 | Pojemność zbiornika min 600 ml | Tak/nie |  |
| 5 | Końcówka ssąca 10mm, moc ssąca do 70L/min | Tak/nie |  |
| 6 | Waga urządzenia max. 1,5 kg | Tak/nie |  |
| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

PAKIET 1A

Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury ciała- 4 sztuki

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury wewnątrz ucha u pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt. | Tak/nie |  |
| 2 | System podgrzewania końcówki czujnika termometru przed pomiarem | Tak/nie |  |
| 3 | System informacji zwrotnej: migająca kontrolka oraz sygnał dźwiękowy potwierdzający poprawnie wykonany pomiar | Tak/nie |  |
| 4 | Wysoka dokładność pomiaru | Tak/nie |  |
| 5 | Zakres mierzonych temperatur: od 20 do 42,2 °C | Tak/nie |  |
| 6 | Czas pomiaru max. 3 sekundy | Tak/nie |  |
| 7 | Pamięć ostatniego pomiaru | Tak/nie |  |
| 8 | Automatyczne wyłączanie termometru | Tak/nie |  |
| 9 | Wyświetlacz LCD | Tak/nie |  |
| 10 | Pomiar w stopniach Celsjusza lub Farenheita | Tak/nie |  |
| 11 | Wymienne, jednorazowe osłonki pomiarowe | Tak/nie |  |
| 12 | Automatyczne wykrywanie obecności osłonki | Tak/nie |  |
| 13 | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe | Tak/nie |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

PAKIET 2

Defibrylator 1 sztuka

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem karetkowym | Tak/nie |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci | Tak/nie |  |
| 3 | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą za ładowarki zewnętrznej 12V – 230V Ładowarka dwustanowiskowa | Tak/nie |  |
| 4 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | Tak/nie |  |
| 5 | Ciężar defibrylatora w kg max. 12kg | Tak/nie |  |
| 6 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia | Tak/nie |  |
| 7 | Norma IP min. 43 | Tak/nie |  |
| 8 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | Tak/nie |  |
| 9 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | Tak/nie |  |
| 10 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak/nie |  |
| 11 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J | Tak/nie |  |
| 12 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. | Tak/nie |  |
| 13 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | Tak/nie |  |
| 14 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | Tak/nie |  |
| 15 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789. | Tak/nie |  |
| 16 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | Tak/nie |  |
| 17 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | Tak/nie |  |
| 18 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | Tak/nie |  |
| 19 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | Tak/nie |  |
| 20 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak/nie |  |
| 21 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak/nie |  |
| 22 | Alarmy częstości akcji serca | Tak/nie |  |
| 23 | Zakres pomiaru tętna od 25-250 u/min | Tak/nie |  |
| 24 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. | Tak/nie |  |
| 25 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | Tak/nie |  |
| 26 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | Tak/nie |  |
| 27 | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 80mm. | Tak/nie |  |
| 28 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | Tak/nie |  |
| 29 | Transmisja danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem | Tak/nie |  |
| 30 | W zestawie dwa komplety kabli EKG 12- odprowadzeniowe. | Tak/nie |  |
| 31 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych. | Tak/nie |  |
| 32 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | Tak/nie |  |
| 33 | Moduł kapnometrii z pomiarem częstości oddechów 0-99/min. W komplecie złączki dla pacjentów zaintubowanych min. 25 sztuk | Tak/nie |  |
| 34 | Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2020 | Tak/nie |  |
| 35 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak/nie |  |
| 36 | Okres gwarancji w miesiącach min. 24 m-ce | Tak/nie |  |
| 37 | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji | Tak/nie |  |
| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

PAKIET 3

Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- 1 sztuka

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, fabrycznie nowe - rok produkcji 2020 rok. | Tak/nie |  |
| 2 | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | Tak/nie |  |
| 3 | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | Tak/nie |  |
| 4 | Głębokość i częstotliwość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC Głębokość – od 5 do 6 cm Częstość uciśnięć regulowana manualnie w zakresie od 100 do 120 uc./min. | Tak/nie |  |
| 5 | Aktywna dekompresja (relaksacja) – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej np.: poprzez ssawkę (podciśnienie podczas ruchu zwrotnego). | Tak/nie |  |
| 6 | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny lub/i - zasilanie z instalacji elektrycznej ambulansu DC 12 V lub/i - zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V | Tak/nie |  |
| 7 | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | Tak/nie |  |
| 8 | Ładowarka wbudowana wewnątrz urządzenia | Tak/nie |  |
| 9 | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego: min. 40 min. | Tak/nie |  |
| 10 | Możliwość wykonania defibrylacji za pomocą tzw. manualnych łyżek defibrylacyjnych bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak/nie |  |
| 11 | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą lub plecakiem < 12 kg | Tak/nie |  |
| 12 | Funkcja bezprzewodowej automatycznej transmisji danych (nie pendrive, nie karta pamięci) z wbudowanej pamięci urządzenia obejmująca raportowanie parametrów zakończonej resuscytacji tj. godzina włączenia, czas pracy, ilość wykonanych przerw, głębokość oraz szybkość uciśnięć. | Tak/nie |  |
| 13 | Wyposażenie aparatu: torba lub plecak deska / podkładka pod plecy pasy do mocowania rąk pacjenta jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 12 szt.) akumulator zasilacz sieciowy AC 210 - 250 V przewód zasilający do ambulansu DC 12 V | Tak/nie |  |
| 14 | Wszystkie dostarczone z urządzeniem akcesoria muszą być wyszczególnione w deklaracji zgodności oraz opisane w instrukcji obsługi urządzenia | Tak/nie |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim (dołączyć do oferty) | Tak/nie |  |
| 16 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE (dołączyć do oferty) | Tak/nie |  |
| 17 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać Deklarację Zgodności z Normą EN 1789:2007+A2:2014 potwierdzającą możliwość przewożenia i pracy urządzenia w ambulansie (Deklarację Zgodności z ww. Normą załączyć do oferty) | Tak/nie |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony | Tak/nie |  |
| 19 | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz. | Tak/nie |  |
| 20 | Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego) | Tak/nie |  |
| 21 | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi, a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty | Tak/nie |  |
| 22 | Urządzenie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów | Tak/nie |  |
| 23 | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży | Tak/nie |  |
| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

PAKIET 4

Urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania- 2 sztuki

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | Tak/nie |  |
| 2 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta | Tak/nie |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | Tak/nie |  |
| 4 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak/nie |  |
| 5 | Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10 do 1000m3 | Tak/nie |  |
| 6 | Waga maksymalnie 6,2 kg | Tak/nie |  |
| 7 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | Tak/nie |  |
| 8 | Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationach srebra, o zapachu miętowym | Tak/nie |  |
| 9 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach | Tak/nie |  |
| 10 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów | Tak/nie |  |
| 11 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% | Tak/nie |  |
| 12 | Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM | Tak/nie |  |
| 13 | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s | Tak/nie |  |
| 14 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | Tak/nie |  |
| 15 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | Tak/nie |  |
| 16 | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) | Tak/nie |  |
| 17 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | Tak/nie |  |
| 18 | Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB | Tak/nie |  |
| 19 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | Tak/nie |  |
| 20 | Wymiary max. 300mm x 342mm x 494mm ± 30mm | Tak/nie |  |
| 21 | Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu | Tak/nie |  |
| 22 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych | Tak/nie |  |
| 23 | Gwarancja 24 m-ce | Tak/nie |  |
| 24 | Dokument CE | Tak/nie |  |
| 25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak/nie |  |
| 26 | Zgodnie z polskim prawem środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadające pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Tak/nie |  |
| 27 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak/nie |  |

Środek dezynfekcyjny do urządzenia do zamgławiania 100 sztuk

|  | Parametry | Tak/nie podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Środek dezynfekcyjny oparty na 6% roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra, bez zapachowy. Gotowy do użycia roztwór wodny Opakowanie 1 litr Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze Biodegradowalny w 99,9% Bez zapachu Brak śladów osadu po użyciu Brak korozji Produkt biobójczy |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

PAKIET 5

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa- 9 sztuk

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak/nie |  |
| 2 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak/nie |  |
| 3 | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | Tak/nie |  |
| 4 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | Tak/nie |  |
| 5 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | Tak/nie |  |
| 6 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak/nie |  |
| 7 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak/nie |  |
| 8 | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | Tak/nie |  |
| 9 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | Tak/nie |  |
| 10 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak/nie |  |
| 11 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak/nie |  |
| 12 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak/nie |  |
| 13 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | Tak/nie |  |
| 14 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak/nie |  |
| 15 | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml | Tak/nie |  |
| 16 | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | Tak/nie |  |
| 17 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak/nie |  |
| 18 | Możliwość programowania nazwy oddziału/ ambulansu | Tak/nie |  |
| 19 | Wyświetlanie nazw (minimum) 60 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | Tak/nie |  |
| 20 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak/nie |  |
| 21 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | Tak/nie |  |
| 22 | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | Tak/nie |  |
| 23 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | Tak/nie |  |
| 24 | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | Tak/nie |  |
| 25 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | Tak/nie |  |
| 26 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka | tak/nie |  |
| 27 | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak/nie |  |
| 28 | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | Tak/nie |  |
| 29 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak/nie |  |
| 30 | Klasa ochronności [minimum] I, CF, odporność na defibrylację | Tak/nie |  |
| 31 | Port komunikacyjny np. RS-232 | Tak/nie |  |
| 32 | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 2,5 kg | Tak/nie |  |
| 33 | Dodatkowy przewód zasilający 12V | Tak/nie |  |
| 34 | Okres gwarancji w miesiącach min. 24 m-ce | Tak/nie |  |
| 35 | Serwis na terenie Polski | Tak/nie |  |
| 36 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej | Tak/nie |  |
| 37 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak/nie |  |
| 38 | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji | Tak/nie |  |
| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

PAKIET 6

Kombinezon ochrony biologicznej- 700 sztuk

|  | Parametry | Tak/nie podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kombinezon ochronny zgodny z normami: EN 14126:2003+ AC: 2004; EN ISO 13982-1 : 2004+ A1 : 2010 (Typ 5); EN 13034: 2005 + A1 : 2009 (Typ 6); EN 1149-5: 2018; EN ISO 13688:2013; EN ISO 16603:2004; PN EN 14325:2007. Posiada wymagane testy określone w powyższych normach. Kombinezon zapewnia ochronę w kat. III; zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2019 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Posiada certyfikat CE. Kombinezon wykonany z materiału spełniającego powyższe normy, posiada membranę oddychającą, odporny na rozdarcie, zapinany na zamek błyskawiczny z klapą samoprzylepną. Kaptur obszyty i wykończony gumką. Brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi, aby zapewnić większą SZCZELNOŚĆ. Każdy kombinezony pakowany pojedynczo w folię ochronną. Rozmiar kombinezonu: M, L, XL, XXL, XXXL. Ilość z danego rozmiaru do wyboru zamawiającego. Kombinezon w kolorze białym. |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

PAKIET 7

Półmaska z filtrem FPP3- 1400 sztuk

|  | Parametry | Tak/nie podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Półmaska filtrująca klasy FFP3 do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole do 30 x NDS.; Oznakowanie półmaski filtrującej: logo, nazwa producenta lub upoważnionego przedstawiciela na produkcie lub opakowaniu adres pocztowy producenta lub upoważnionego przedstawiciela nazwa własna produktu, modelu oznakowanie klasy numer normy, którą dany produkt spełnia (EN 149:2001+A1 2009) znak CE z czterocyfrowym numerem jednostki notyfikowanej, która prowadzi nadzór nad produktem oznakowanie numeru partii zawór wydechowy, taśmy gumowe nagłowia, możliwość regulacji taśm, uszczelkę z pianki polietylenowej w obrębie czaszy półmaski, filtr obniżający opory przepływu powietrza, zawory zwrotne zamontowane w filtrach. Dołączenie certyfikatu zgodnego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/425 lub wpisany w instrukcji obsługi adres strony www z której można pobrać deklarację (deklaracja musi zawierać dane zgodne z oznakowaniem na produkcie). |  |
| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

PAKIET 8

Maski chirurgiczne- 500 sztuk

|  | Parametry | Tak/nie podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maska chirurgiczna zabezpieczająca górne drogi oddechowe. Trójwarstwowa, jednorazowa, niejałowa maseczka ochronna wykonana z włókniny polipropylenowej, dobrze przepuszczająca powietrze, nie utrudniając oddychania, zatrzymuje obecne w otoczeniu bakterie i wirusy oraz inne zanieczyszczenia. Maseczka składa się z: zacisku w postaci blaszki lub drucika na nos, który służy dopasowaniu wyrobu i przyleganiu do twarzy; elastycznych gumek uniemożliwiają zsuwanie się maseczki z twarzy oraz z 3 warstwowego miękkiego materiału, który nie podrażnia skóry. Maseczka nie zawierają włókien szklanych i lateksu. Jednorazowa maseczka chirurgiczna posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 14683: 2014. Posiada wymagane testy określone w powyższej normie. Maseczka wykonana z materiału 3 warstwowego 18 GSM PP + filtr GSM 20 + pp 25GSM PP. Maseczka o wymiarach wymiary 17,5 cm x 9,5 cm; koloru niebieskiego. Rozmiar uniwersalny. |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

PAKIET 9

Gogle ochronne- 30 sztuk

|  | Parametry | Tak/nie podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gogle-Wyposażone w elastyczną, regulowaną gumkę na głowę.; Można zakładać na okulary. Ramka z PVC ultra lekkiego i miękkiego; Soczewki wzmocnione z poliwęglanu; Gogle ochronne, przezroczyste z powłoką zapobiegająca parowaniu (anti-fog).; Bez zniekształceń optycznych; Ochrona oczu EN 166:2001 |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

PAKIET 10

Zamgławiacz/ dezynfektor do ambulansów i pomieszczeń- 10 sztuk

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezprzewodowy, wydajny, szybki w użyciu bezszczotkowy zamgławiacz (ultradźwiękowy, zimna mgła) | Tak/nie |  |
| 2 | Z wbudowanym akumulator pozwalający do 50 minut ciągłej pracy | Tak/nie |  |
| 3 | Silnik prądu stałego o mocy 320W | Tak/nie |  |
| 4 | Regulowana wielkość cząstek od 5-50 mikronów | Tak/nie |  |
| 5 | Miernik żywotności baterii LED do monitorowania poziomu mocy | Tak/nie |  |
| 6 | Zasięg strumienia mgły do 8 metrów | Tak/nie |  |
| 7 | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny min. 1 litr | Tak/nie |  |
| 8 | Waga max. 3 kg | Tak/nie |  |
| 9 | Maksymalny przepływ do 200 ml/min | Tak/nie |  |
| 10 | Gwarancja 12 miesięcy | Tak/nie |  |
| 11 | Serwis na terenie Polski | Tak/nie |  |
| 12 | Instrukcja w języku Polskim | Tak/nie |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

PAKIET 11

Aparat EKG- 1 sztuka

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja odprowadzeń EKG 12 standardowych | Tak/nie |  |
| 2 | Tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | Tak/nie |  |
| 3 | Rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka | Tak/nie |  |
| 4 | Zapis automatyczny "do schowka" 12 odprowadzeń | Tak/nie |  |
| 5 | Długość zapisu badania automatycznego od 3 do 16 sekund | Tak/nie |  |
| 6 | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | Tak/nie |  |
| 7 | Drukarka wbudowana aparatu o szerokości papieru 58 mm | Tak/nie |  |
| 8 | Ekran dotykowy 4.3” , rozdzielczość 480x282 | Tak/nie |  |
| 9 | Wykonywanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Tak/nie |  |
| 10 | Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz | Tak/nie |  |
| 11 | Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | Tak/nie |  |
| 12 | Filtr izolinii; do wyboru: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | Tak/nie |  |
| 13 | Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdego kanału | Tak/nie |  |
| 14 | Aparat przystosowany do pracy na otwartym sercu | Tak/nie |  |
| 15 | Ciągły pomiar akcji serca i prezentacja na wyświetlaczu | Tak/nie |  |
| 16 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | Tak/nie |  |
| 17 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeni stymulatora serca | Tak/nie |  |
| 18 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Tak/nie |  |
| 19 | Pamięć min. 1000 pacjentów lub 1000 badań | Tak/nie |  |
| 20 | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 | Tak/nie |  |
| 21 | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał | Tak/nie |  |
| 22 | Prędkości zapisu (5; 6,25; 10; 12,5; 25 i 50 mm/s) | Tak/nie |  |
| 23 | Czułość: 2,5; 5; 10; 20 mm/mV | Tak/nie |  |
| 24 | Rozdzielczość przetwornika 12bitów | Tak/nie |  |
| 25 | Wymiary: 220x153x55 mm | Tak/nie |  |
| 26 | Zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC z oprogramowaniem CardioTEKA w celu przesyłu sygnału EKG w czasie rzeczywistym | Tak/nie |  |
| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |